Электронное объявление об осуществлении закупок товаров №36
Закуп лекарственных средств способом запроса ценовых предложений на 2024 год

20.06.2024г.

- Заказчик/организатор закупок: АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

- Информация о закупаемых товарах:

| № | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество/объем | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Набор хирургических инструментов (урологический малый) | Расширитель-1шт. Расширитель самоудерживающий, байонетной формы. Рабочая часть должна состоять из трёхзубого тупого крючка и лопатки с Н-образной перфорацией, имеющей на рабочей части 7 отверстий, диаметром не менее 2,0 мм. Ширина рабочей части 13±1мм, длина 16±1мм, ширина смыкания не более 5мм. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Высота байонетного изгиба 10мм. Рукоятки кольцевые, обязательно наличие автоматической кремальеры. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла.Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года Трокары-1шт. Комплект трокаров полостных, должен состоять из не менее 4-х шт. 1-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 2±0,2 мм и стилета диаметром 1,8±0,2 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 2-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 3,3±0,2 и стилета диаметром 3±0,2 мм. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 230 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 3-й трокар: наличие проводной трубки диметром 4,7±0,2 мм и стилета диаметром 4,5 мм. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 240 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 4-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 7±0,2 мм и стилет диаметром 6,8±0,22 мм, общая длина не менее 230 мм и не более 240 мм. Ручка каплевидной формы. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы с твердосплавными вставками должны быть прямыми остроконечными, длина рабочей части от места соединения до кончиков 66±3 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 1,75±0,2 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть винтовым, ширина в месте соединения 12,2±1 мм, толщина 7,2±1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми. Общая длина инструмента не менее 165 мм и не более 175 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные должны быть вертикально изогнуты, с острыми кончиками, должны быть оснащены твердосплавными пластинами. Длина рабочей части от кончиков до винта 52±2 мм. Ширина в месте соединения 7,3±0,5 мм, толщина 3,8±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, с напылением нитрида титана золотистого цвета. Общая длина не менее 168 мм ине более 172 мм.Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена нанесением нитрида титана золотистого цвета на рукоятках. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-1шт. Ножницы операционные, тупоконечные, прямые. Рабочая часть от места соединения до кончиков 75±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5± 0,5 мм, толщина 1,7±0,5мм. Замковая часть: ширина - 10,2±0,5 мм, толщина - 5,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-1шт. Ножницы операционные, тупоконечные, вертикально-изогнутые. Рабочая часть от места соединения до кончиков 75±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5± 0,5 мм, толщина 1,7±0,5мм. Замковая часть: ширина - 10,2±0,5 мм, толщина - 5,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 2,7±0,3 мм, толщина 1,6±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 15±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 11,5 мм, толщина 4,7 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 2,8±0,3 мм, толщина 1,8±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 17±1 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 12,2 мм, толщиной 5 мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет хирургический. Ширина кончиков бранш - 2,5±0,3 мм, зуб на одной бранши высотой 2,8±0,5 мм, должен входить между двух зубов высотой 3,6±0,5 другой бранши. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 11,5 мм, толщина 4,2 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет хирургический. Ширина кончиков бранш - 2,5±0,3 мм, зуб на одной бранши высотой 3,3±0,5 мм, должен входить между двух зубов высотой 3,6±0,5 другой бранши. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Ширина инструмента в месте соединения 13 мм, толщина 4,2 мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-2шт. Пинцет для захватывания опухолей, бранши овальные с насечкой по краю и углублением посередине. Ширина рабочей части 18±0,5мм. Рукоятки с поперечной насечкой. Общая длина инструмента 205 +/- 5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-4шт. Зажим артериальны, рабочие части прямые. Бранши с поперечной насечкой. Длина рабочей части 52,5±3 мм, ширина кончиков при смыкании 2±0,5 мм, толщина 2,8±0,5 мм. Соединение инструмента неразъёмное, толщина в замковой части 5,5±0,5 мм, шириной 7,8±1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, обязательно наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 198 мм и не более 200 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-4шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнуты, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 56,3±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина кончиков бранш в сомкнутом состоянии - 3,8±0,5 мм. . Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 280 мм и не более 285 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы для захватывания опухоли, рабочая часть изогнута по вертикале по углом 45ᴼ, бранши окончатые овальные с поперечным сечением, шириной 9,7±1 мм, длина насечка 20±2 мм, рабочая длина 58±2 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 7,3±0,5 мм. толщиной 3,8±0,5. Рукоятки кольцевые, наличие многозубчатой кремальерой. Общая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы для удержания тканей и органов, рабочая часть петлеобразная, наличие атравматической насечки на браншах. Длина браншей от винтового соединения 87 мм ± 2 мм. Параметры рабочей части : высота 24.5 мм ± 2 мм, высота с атравматической насечкой 20 мм ± 1 мм, ширина 19 мм ± 1 мм. толщина 4,5 мм ± 0,5 мм. Параметры замковой части: ширина 10 мм ± 2 мм, толщина 5,5 мм ± 0,5 мм. Конструкция щипцов неразъёмная, наличие кремальеры с кольцевыми рукоятками. Общая длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажимы для операционного белья. Общая длина 150 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, острозубые, длиной 32 мм ± 2 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 18 мм ± 1 мм. Толщина кончиков бранш - 1,5 мм ± 0,25 мм. Замковая часть: ширина 8,5 мм ± 1 мм, толщина 4,75 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 18 мм ± 1 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-2шт. Щипцы тампонные прямые. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Рабочая часть овальная, окончатая, с поперечной насечкой. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретракторы хирургические. крючок хирургический пластинчатый двухсторонний, рабочая часть с одной стороны шириной 13±1 мм, длиной 20±1 мм, с другой стороны ширина 17±1 мм, длина 30±2 мм. Общая длина не менее 160 мм и не более 170 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретрактор хирургический по форме скобы двухсторонний, в комплекте их двух штук. Параметры первого ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 21±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 40±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 205±5 мм; место захвата с овальным окном. Параметры второго ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 25±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 45±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 210±5 мм; место захвата с овальным окном. Конструкция ретрактора позволяет наименьший крючой размещать внутри наибольшего, для удобства хранения. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-2шт. Ретрактор хирургический двухсторонний скобообразный. Рабочие чести желобоватой формы, с одной стороны: длиной 87±2 мм, шириной 50±2 мм, загнутый вниз конец 10±2 мм; с другой стороны: длиной 37±2 мм, шириной 37±2 мм, загнутый вниз конец 6±2 мм. Рукоятка должна быть круглого сечения диаметром 15±1 мм, с поперечными кольцами-углублениями не менее 7 шт. Общая длина не менее 280 мм и не более 290 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Шпатель-1шт. Шпатель абдоминальный, пластинчатый, байонетной формы, рабочая часть овальная вогнутая по форме ложки, ширина 70±3 мм, длина 150±3 мм. Рабочая плавно переходит в рукоятку. Рукоятка дважды изогнутая, ширина в месте изгиба 35,5±3 мм, форма овальная, шириной 48±3 мм, длиной 110±3 мм, толщиной 2±0,3 мм. Общая длина инструмента не менее 280 мм и не более 290 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретрактор урологический Г-образный. Рабочая часть загнута вверх по форме ложки с овальным кончиком, ширина рабочей части 67±2 мм. Рукоятка полая округлая с загнутым кончиком в сторону рабочей части. Общая длина инструмента не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ретрактор-1шт. Ретрактор урологический Г-образный. Рабочая часть загнута на 90 град по отношению к рукоятке, желобоватая. Рукоятка полая, округлая, с упором для пальца, с загнутым кончиком в противоположную рабочей части сторону. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 225 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель самоудерживабщийся, рабочая часть должна быть с острыми зубьями 4х5, высотой 22±1мм и рабочей зоной 34±1 мм, предназначенный для всех областей медицины, включая нейрохирургию, абдоминальную, торакальную хирургию, травматологию. Должен иметь кремальерный механизм фиксации бранш - который позволяет быстро и одной рукой устанавливать или снимать ранорасширитель. Общая длина инструмента не менее 215 мм и не более 225 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ранорасширитель-1шт. Расширитель самоудерживающий, рабочая часть на шарнирном соединении, длина подвижной части 90±3 мм, бранши 4х4 острых зуба, глубина зубцов 17±2 мм, ширина рабочей части 34±3 мм. Рукоятки кольцевые, наличие автоматической кремальеры. Максимальное разведение полости раны 200±5 мм. Общая длина не менее 315 мм и не более 325 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-3шт. Зонды хирургические пуговчатый двухсторонний, должен быть с разметкой. Общая длина не менее 355 мм и не более 365 мм. Диаметром 3,0 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-3шт. Зонды хирургические желобоватый с рабочей частью представляющей собой закругленный по радиусу цилиндрический стержень длиной 21±1 мм, диаметром 2,8±0,1 мм. Длина желобоватой части 152±0,2 мм. Наличие рукоятки. Общая длина не менее 210 мм и не более 220 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-2шт. Иглодержатель с твердосплавными вставками, бранши с ромбовидной насечкой, ширина кончиков 2,3±0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4,3±0,5 мм, длина рабочей части 15,3±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,3±1 мм, толщиной 5,5±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Наличие зубчатой кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольцевые рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина кончиков 2±0,3мм, толщина в сомкнутом состоянии 3±0,5 мм, длина рабочей части 16±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,6±1 мм, толщиной 5,5±0,5мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель с твёрдосплавными вставками, насечка на браншах ромбовидная. Рабочая часть зауженная ширина по всей длине захвата 1,8±0,2 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4±0,5 мм, длина рабочей части 14,5±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 7,2±1 мм, толщиной 4,5±0,5мм. Общая длина инструмента не менее 135 мм и не более 145 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина по всей длине рабочей части 1,6±0,2 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4±0,5 мм, длина рабочей части 14,8±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 8±0,5 мм, толщиной 5,2±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 175 мм и не более 185 мм. Наличие зубчатой кремальеры 3х3 зуба. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель реберный. Параметры боковых зеркал: глубина - 48 мм±2 мм, высота - 40 мм±1мм, наличие круглого отверстия в средней части зеркал, диаметром – 25мм±0,1 мм. Высота лапки – 62,0 мм±0,2 мм. Подвижное зеркало должно быть снабжено винтовым механизмом и рычагом для плавного перемещения его по всей длине рейки. Параметры рейки: длина - 220±0,2 мм, ширина – 18,0 мм±1 мм. Расход зеркал должен быть до 165мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы режущие, пистолетного типа, неразборные. Рабочая часть должна быть круглой с верхним раскрытием. При смыкании верхняя часть должна плотно входить в отверстие нежней части. Диаметр режущей части 10±0,4 мм. Рабочая длина 120±5 мм. Рукоятки кольцевые без кремальеры и пружины. Общая длина не менее 185 мм и не более 195 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы носовые режущие, пистолетного типа. Рабочая часть прямая с раскрытием вверх овальной ложкообразной формы с отверстием в средней части, шириной 5±0,2 мм. Рабочая длина 120±3 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми без кремальеры и пружин. Общая длина не менее 190 мм и не более 200 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы носовые режущие риноскопические пистолетного типа. Рабочая часть должна быть овальной шириной 4,5±0,3 мм, длиной 6,5±0,3 мм. Без кремальеры. Рабочая длина 120±3 мм. Длина инструмента не менее 185 мм и не более 190 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим для кишечника и желудка, рабочая чать 5х6 зубов, шириной 5,5±0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 8,35±0,5 мм. Длина браншей 51,5±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное, ширина замковой части 7,8±0,3 мм, толщина 5,65±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 200 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-1шт. Зеркало ректальное, должно быть двухстворчатым, губки желобоватые гладкие, расположены под углом 90° к рукояткам, длина рабочей части 100±2 мм, ширина по вертикале 25±2 мм. Ширина по вертикале с тыльной стороны 15±2 мм. Рукоятки округлые гладки, на внутренней части одинарная плоская пружина. Между рукояток должен находится фиксирующий винт с круглой гайкой. Общая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | 6216097 | 6216097 |
| 2 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (для операций в области головы и шеи малый) | Зажим захватывающий с декомпрессионным пружинящим кольцом, ограничивающим захват материала при операции. Общая длина 150 мм, размер ограничителя по радиусу 24 мм от момента крепления, высота рабочего поля 50 мм. Тип рабочей части - изогнутый вдоль оси с горизонтальной насечкой, захватывающий момент не более 30мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Лоток-30шт. Лоток почкообразный. Общая длина 255 +/- 5 мм, ширина 165 +/- 5 мм, высота 35 +/- 3 мм. Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь. Гарантия на инструмент должна составлять не менее 12 месяцев. Ножницы-5шт. Ножницы препаровальные, должны быть изогнутыми в сагиттальной плоскости, общая длина не менне 135 мм и не более 145 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнутыми, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 52±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина рабочей части в сомкнутом состоянии - 2,5±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 3±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 8,1±1 мм, толщина - 5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-10шт. Ножницы операционные. Ножницы должны быть прямые, с одним острым концом, длина рабочей части от винтового соединения до конца рабочей части 48 мм ± 5 мм , ширина лезвий в сомкнутом состоянии 6 мм ± 1,5 мм . Соединение винтовое, рукоятки кольцевые. Общая длина 125 мм ± 3,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-5шт. Ножницы глазные, изогнутые на угол 25°. Общая длина - 115 мм ± 5 мм. Замковая часть: ширина - 5,6 мм ± 1 мм, толщина - 3,4 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 12,75 мм ± 1 мм. Лезвия бранш должны быть усилены сплавом на основе карбида вольфрама. Маркировка колец должна быть выполнена золотисто-желтым цветом, указывающим на наличие твердосплавных пластин. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнутыми, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 35±2 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Толщина браншей в сомкнутом состоянии - 2,8±0,5 мм, ширина - 1,7±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 7,2±0,5 мм, толщина - 4,5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-4шт. Ретрактор хирургический по форме скобы двухсторонний, в комплекте их двух штук. Параметры первого ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 21±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 40±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 205±5 мм; место захвата с овальным окном. Параметры второго ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 25±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 45±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 210±5 мм; место захвата с овальным окном. Конструкция ретрактора позволяет наименьший крючой размещать внутри наибольшего, для удобства хранения. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический односторонний V-образной формы в поперечном сечении, служащий проводником режущего инструмента и защищающий от повреждения им глубжележащей ткани, ширина желоба 3±0,3 мм, глубина 2±0,2 мм. Место удержания плоское толщиной 1±0,2 мм, шириной 25,5±1 мм. Общая длина не менее 140 мм и не более 150 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический проволочный прямой, рабочая часть должна быть с шариком на конце, диаметром 1,5±0,5 мм, Рукоятка петлевидная шириной 11,5±0,5 мм. Общая длина не менее 130 мм и не более 140 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический проволочный прямой, рабочая часть должна быть с шариком на конце, диаметром 2,0±0,5 мм. Рукоятка петлевидная. Общая длина не менее 167 мм и не более 173 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, рабочая часть коническия ширина кончиков 2±0,3мм, длина насечки рабочей части 15±2 мм. Соединения частей инструмента неразъёмное, шириной 7,5±0,5 мм, толщиной 4,5±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-5шт. Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х6 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-5шт. Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х4 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-7шт. Зеркало стеклянное с родиевым покрытием в металлической оправе, укрепленное под углом на металлическом стержне с резьбой для рукоятки, предназначенное для осмотра гортани. Диаметр рабочей части 20±1 мм. Должен быть с металлической шестигранной резьбовой ручкой длиной 77±3 мм. Общая длина не менее 203 мм и не более 213 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Шпатель-20шт. Шпатель для языка должен представлять собой плоскую гладкую пластину с закруглёнными концами, шириной с одной стороны 20±1 мм, с другой 16±1 мм, толщиной не более 1,5 мм. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | 3773833 | 3773833 |
| 3 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (торакальный) | Щипцы для проводки дренажа двухшарнирные с промежуточным подвижным звеном. Шарниры приводятся в движение с помощью рукояток, последнее-от промежуточного звена. Рабочая часть прямая, имеет ребристую поверхность оливообразной формы, размер рабочей части по осям 25х5мм. Общая длина 240 мм. Ширина раскрытия рабочей до 110мм. Расход момента перекрестной части до 70мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Ножницы-2шт. Ножницы операционные тупоконечные, изогнутые по плоскости, отклонение от оси 10±1 мм. Рабочая часть от места соединения до кончиков 62±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 7,5±0,5 мм, толщина 2,5±0,5мм. Замковая часть: ширина - 11,5±0,5 мм, толщина - 6±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 158 мм и не более 163 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные изогнутые по плоскости с отклонением от оси 13±1 мм, должны быть тупоконечными, рабочие части оснащены пластинами из твёрдого сплава. Длина рабочей части от кончиков до места винтового соединения 60±2 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 2,5±0,3 мм, ширина 4±0,5 мм. Место соединение двух частей толщиной 5,6±0,5 мм, шириной 9±0,5 мм. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольцевые рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-1шт. Зажимы типа бульдог пружинного типа изогнутый по вертикали. Рабочая часть с атравматической насечкой 1х2 ряда, шириной 2±0,5 мм, длина насечки 18±1 мм. Наличие круглой разжимной пружны. Общая длина 60±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-1шт. Зажим типа бульдог. Бранши изогнутые, длиной 25±2 мм, должны быть снабжены атравматической насечкой 1х2 ряда. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 3,9±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 2,5±0,5 мм. Место захвата с поперечной насечкой. Общая длина - 70±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим с атравматической нарезкой сосудистый. Рабочая часть с отклонением от оси инструмента по вертикали на 15±3 мм, длина рабочей части 75±3 мм. Соединение неразъёмное. Рукоятки кольцевые прямые, кремальера минимум 3х3 зуба. Общая длина не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Пинцет-1шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 4,0 мм±0,1 мм, толщина 2±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 15±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет анатомический. Общая длина - 250 мм ± 5 мм. Ширина бранш в месте захвата - 12 мм ± 1 мм. Ширина кончиков бранш - 2,5 мм ± 0,5 мм. Насечка на внутренней поверхности бранш: длина - 25 мм ± 1 мм, шаг - 1,0 мм, тип - поперечная. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-2шт. Пинцет для опухолей. Общая длина не менее 145 мм и не более 155 мм.Рабочая часть должна быть овальной формы шириной 5,6±0,5 мм, длиной 6,2±0,5 мм, с зубцами на внутренней поверхности с шагом 1,1±0,2 мм. Хвостовик плоский округлый шириной 10,5 мм, толщиной 3,2 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим артериальный. Бранши изогнутые, длиной 63,8±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 4,4±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 2,8±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 10,3±1 мм, толщина - 6,5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 240 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим артериальный. Общая длина 220 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые. Бранши должны содержать поперечную насечку и 1х2 зубца. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 3,3 мм ± 0,3 мм. Толщина кончиков бранш - 3,5 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 9,5 мм ± 0,5 , толщина - 6,0 мм ± 0,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-1шт. Зажим лигатурный. Зажим сильноизогнутый по плоскости, бранши с поперечной насечкой длиной 35±2 мм. Соединение неразъёмное, рукоятки кольцевые, должно быть наличие кремальеры. Общая длина не менее 195 и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим для операционного белья. Общая длина 150 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, острозубые, длиной 32 мм ± 2 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 18 мм ± 1 мм. Толщина кончиков бранш - 1,5 мм ± 0,25 мм. Замковая часть: ширина 8,5 мм ± 1 мм, толщина 4,75 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 18 мм ± 1 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-10шт. Щипцы для перевязочного материала и тампонов. Общая длина - 260 мм ± 5 мм. Бранши прямые, длиной 58 мм ± 2 мм, с поперечной насечкой длиной 30,5 мм ± 1 мм и продольным желобом в дистальной части. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 6 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 3,5 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 10,25 мм ± 0,5 мм, толщина - 6,2 мм ± 0,2 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-2шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина кончиков в сомкнутом состоянии 2,5±0,3 мм, толщина 3,5±0,5 мм, длина рабочей части 16±1 мм,. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,2±1 мм, толщиной 6,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 205 мм и не более 205 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет с атравматической насечкой. Рабочая часть должна быть тонкой шириной 1,5±0,2 мм, длина насечки 30,5±2 мм. Место хвата должно быть с мелкой поперечной насекой. Хвостовик полукруглый шириной 11,7 мм, толщиной 5 мм. Общая длина не менее 205 мм и не более 215 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет должен быть прямой с атравматической нарезкой, сосудистый.Общая длина должна быть не менее 215мм и не более 240мм. Ширина рабочей части должна быть 2,4 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет должен быть прямой, для сосудистой хирургии, наличие атравматической нарезки. Общая длина должна быть не более 192мм и не менее 190мм. Ширина рабочей части должна быть 1,5мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Трубка-1шт. Трубка отсасывающая должна быть плавно изогнутой. Накончник диаметром 9±0,5 мм, должен быть с боковыми продольными прорезями не менее 4 шт. Рукоятка Должна быть круглой диаметом 15±1мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна каплевидной с продольной насечкой и углублением для большого пальца со стороны изгиба, штуцер прямой для присоединения к отсасывающему аппарату. Общая длина инструмента не менее 275 мм и не более 285 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зонд-2шт. Зонд хирургический, пуговчатый, двусторонний. Инструмент в виде стержня заканчивающийся утолщениями диаметром 1,5±0,2 мм, предназначенный для исследования глубоких полостей и свищевых ходов. Общая длина не менее 140 мм и не более 150 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные, тупоконечные, изогнутые. Общая длина - 140 мм ± 5 мм. Длина браншей от винтового соединения - 50 мм ± 3 мм. Замковая часть: ширина - 10 мм ± 1 мм, толщина - 5,5 мм ± 1 мм. Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5 мм ± 0,5 мм, толщина - 1,7 мм ± 0,5 мм. Отклонение от оси - 11 мм ± 1 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | 3842592 | 3842592 |
| 4 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (малый операционный) | Зажим захватывающий с декомпрессионным пружинящим кольцом, ограничивающим захват материала при операции. Общая длина 150 мм, размер ограничителя по радиусу 24 мм от момента крепления, высота рабочего поля 50 мм. Тип рабочей части - изогнутый вдоль оси с горизонтальной насечкой, захватывающий момент не более 30мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Трубка-1шт. Трубка отсасываюзая должна быть слабоизогнутой. Накончник диаметром 10±0,5 мм, должен быть с четырьмя отверстиями по форме замочной скважины по бокам и одно округлое отверстие в торцевой части. Рукоятка Должна быть круглой диаметом 15±1мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна закачиваться прямым штуцером для присоединения к отсасывающему аппарату. Длина рукоятки 130±3 мм. Общая длина инструмента не менее 310 мм и не более 320 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Трубка-1шт. Трубка отсасывающая COOLEY (автор). Общая длина не менее 29 см и не более 30 см. Диаметр 7 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2 шт. Ножницы операционные изогнутые, тупоконечные. Рабочие бранши длиной 53±2 мм. Толщина кончиков при смыкании 3,6±0,3 мм, ширина 4,0±0,5 мм. Соединение винтовое. Толщина в месте соединений двух частей 6±1 мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы операционные, должны быть изогнутыми, лезвия должны быть закругленными, отклонение от оси не менее 9,6 мм и не более 9,8 мм, ширина лезвий в сомкнутом состоянии не менее 3,1 мм и не болнее 3,3 мм, толщина лезвий в сомкнутом состоянии должна быть не менее 2,5 мм и не более 2,8 мм, общая длина инструмента должна быть не менее 150 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы операционные по Mayo Harrington (автор), изогнутые, общая длина не менее 220 мм и не более 230 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы препаровальные, тупоконечные, сильноизогнутые по дуге, отклонение от оси 15±1 мм. Рабочая часть от места соединения до кончиков 38±2 мм. Общая длина инструмента не менее 132 мм и не более 137 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-10шт. Зажим артериальный рабочая часть изогнутая по плоскости с отклонением от оси инструмента 8,5±1 мм, длиной 37±1 мм с поперечной насечкой, закнчивается зубами 1х2. Толщина кончиков в сомкнутом состоянии 2,8±0,2 мм, ширина 1,8±0,2 мм. Соединение неразъёмное шириной 8,6±0,5 мм, толщиной 4,7±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, наличие зубчатой кремальеры. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-6шт. Зажим артериальный, изогнутый с зубчатой насечкой, отклонение от оси инструмента 19,2±2мм, ширина бранш 3,5±0,3мм, длина 72±3мм. Соединение неразъёмное шириной 10±1 мм, толщиной 6±0,5 мм. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Общая длина 215 мм и не более 225 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим артериальный по Adson (автор), изогнутый, общая длина не менее 180 мм и не более 190 мм. Рабочие части должны содержать поперечную насечку на 2/3 длины. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-6шт. Зажим для гистерэктомии по Berkeley (автор), должен быть изогнутым, длина не менее 195 мм и не менее 205 мм. Наличие на рабочих частях поперечной насечки и зубцов. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Щипцы-2шт. Щипцы для удержания тканей и органов, рабочая часть петлеобразная, шириной 19 мм ± 1 мм, наличие атравматической насечки на браншах. Конструкция щипцов неразъёмная, наличие кремальеры с кольцевыми рукоятками. Общая длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель абдоминальный, комплект должен состоять из прямоугольной рейки на которой с одной стороны статично закреплена стойка с проволочным зеркалом длиной 30±2 мм, другая стойка с проволочным зеркалом длиной 100±2 мм должна свободно перемещаться по рамке, также в средней части рамке винтом должно крепиться седловидное сменное зеркало, длина рабочей части 100±2 мм, шириной 70±2 мм. Максимальное разведение боковых зеркал 200 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Шпатель-2шт. Шпатеь для гипса по Cheyne (автор), двухсторонний, длина инструмента не менее 170 мм и не более 180 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Расширитель-2шт. Расширитель для рта. Расширитель ротовой для разведения челюсти и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях. Рабочие части инструмента представляют собой изогнутые наружу площадки, с поперевными насечками на центральной части. Длина площадки 16 мм+/-1 мм, ширина 18мм+/-2 мм. Наличие автоматической кремальеры. Общая длина инструмента 120 мм+/-5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим влагалищный, должен быть вертикально изогнутым, отклонение от оси инструмента 14,5+/- 3 мм, кончики 1х2 зуба, шириной 3+/-0,5 мм, на браншах должна присутствовать поперечная насечка на длину 40+/-5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, вогнутыми внутрь с кремальерным замком более 7*1 зуба. Общая длина инструмента 230±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. | набор | 1 | 7195734 | 7195734 |
| 5 | Набор хирургических инструментов (торакальный) | Ножницы -1 шт. Ножницы препаровальные, тонкие, изогнутые, очень деликатные, остроконечные, длина 195 мм, с кольцевыми рукоятками. Нестерильные, многоразовые.Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. На рабочих кончиках имеется продольная атравматическая насечка. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Пинцет-1шт. Пинцет по THUMB(модификация), атравматический, деликатный, прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), для наложения/удаления сосудистых зажимов типа "бульдог", изогнутый, с кремальерой, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), "бульдог", изогнутый, с поперечными насечками, размеры: длина рабочих кончиков 25 мм, общая длина 56 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ROCHESTER-PEAN (модификация), изогнутый, зубчатый, длина 225 мм, с кольцевыми рукоятками и кремальерой. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по LAHEY/SWEET(модификация), для желчного протока, изогнутый, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы -1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, длина 200 мм. Нестерильные, многоразовые. Состав материала - X50CrMoV15. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 50+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY (модификация), атравматический, прямой, ширина 2 мм, длина 150 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. На рабочих кончиках имеется продольная атравматическая насечка. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. | набор | 1 | 3852832 | 3852832 |
| 6 | Набор эндоскопических инструментов | Клипаппликатор-1шт. Клипаппликатор, эндоскопический, размер ML, длина 310 мм, диаметр 10 мм . Нестерильный, многоразовый. Клипсы -1шт. Клипсы DS, лигатурные, титановые, с защелкой, размер ML, Тип DS, с защелкой, однозарядный, Длина 9,40 мм, Ширина отверстия (мм) 7,8 мм, Размер МL, Цвет зеленый, Материал титан, Продукт не содержит латекса. Стерильный, одноразовый | набор | 1 | 2537005 | 2537005 |
| 7 | Набор хирургических инструментов (гинекологический) | Ножницы-1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм., Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета (TiAlN). С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Нестерильные, многоразовые. Ножницы-1шт. Ножницы по WERTHEIM(модификация), изогнутые, тупоконечные, длина 230 мм. Состав материала - X50CrMoV15. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 50+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Зажим-1шт. Зажим по OVERHOLT-GEISS(модификация), препаровальный, лигатурный, изогнутый, №3, длина 225 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), типа "бульдог", изогнутый, длина браншей 17 мм, общая длина 48 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), "бульдог", изогнутый, с поперечными насечками, размеры: длина рабочих кончиков 25 мм, общая длина 56 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ADSON(модификация), кровоостанавливающий, деликатный, тупой, изогнутый, длина 215 мм. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по HEISS(модификация), деликатный, изогнутый, длина 200 мм, гемостатический, деликатный, тупой. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ROBERTS(модификация), артериальный, гемостатический, изогнутый, тупой, длина 225 мм. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по MIXTER (модификация), детский, сильно изогнутый, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы-1шт. Ножницы по DIETHRICH POTTS (модификация), сосудистые, изогнутые под углом 125˚, остроконечные, стандартные/ со стандартными рабочими частями, остроконечные, общая длина 180 мм, с кольцевыми рукоятками. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Зажим-1шт. Зажим по HEANEY(модификация), для гистерэктомии, изогнутый, длина 205 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы-1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 200 мм. С рукоятками желтого цвета. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Ножницы-1шт. Ножницы по SIMS(модификация), маточные, изогнутые, тупоконечные, длина 200 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях. Цветовая кодировка рукояток жёлтым. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые, многоразовые. | набор | 1 | 4892967 | 4892967 |

- К объявлению об осуществлении закупок лекарственных средств способом запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются проект договора о закупках (приложение 1 к объявлению), техническая спецификация закупаемых товаров (приложение 2 к объявлению).

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте до 09 ч. 30 мин. «27» июня 2024 года включительно, по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 91А, административный корпус, 9 этаж, 910 кабинет отдела государственных закупок, при наличии документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика на представление конверта с ценовым предложением. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 11 ч. 30 мин. «27» июня 2024 года

- Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока представления ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые предложения.

- Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках товаров подает 1 (одно) ценовое предложение, которое содержит следующие документы:

1)	ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, скрепленное подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется). В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, предусмотренные проектом договора о закупках;

2)	разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3)	документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;

4)	оригинал технической спецификации (оформленное по форме согласно приложению 2 к объявлению), скрепленной подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется);

Условия поставки товаров, содержащиеся в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в размещенном организатором закупок электронном объявлении об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений.

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан предоставляет те же документы, предусмотренные объявлением, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованным нотариусом переводом на язык объявления. При рассмотрении ценового предложения преимущество будет иметь перевод.

- Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 4 объявления.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

- наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,

- наименование, адрес местонахождения организатора закупок,

- наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

10. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не возвращается потенциальному поставщику.

11. Решение об утверждении итогов закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений публикуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его утверждения на сайте www.onco.kz

12. Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ему заказчиком подписанного проекта договора о закупках.

13. В случае если потенциальный поставщик (поставщик) уклонился от заключения договора о закупках, не подписал проект договора о закупках в сроки, указанные пунктом 12 объявления, не исполнил или не надлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о закупках, то данный потенциальный поставщик (поставщик) вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) МЗ РК.

14. Дополнительную информацию можно получить по тел.: + 7 (727) 292-10-75.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Начальник отдела государственных закупок Кузембаев Т.М.

Предоставление потенциальными поставщиками недостоверной информации по квалификационным требованиям или требованиям к товарам и услугам - является основанием для включения в перечень недобросовестных поставщиков.

| Тауарды сатып алу туралы № шарт Алматы қ. 2024 жылғы «___»________ Әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ "С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КЕАҚ 12.01.2023 ж. №3 бұйрығы негізінде әрекет ететін Басқарма төрайымы Д. Р. Қайдарова және екінші жағынан, бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын «_____» ЖШС атынан ________ негізінде іс-қимыл жасайтын ______, бұдан әрі бірге «Тараптар» деп аталып, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымғы № 110 Қаулысы сәйкес және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілген ,осы Шартты (бұдан әрі– Шарт) жасасты және төмендегілер жөнінде келісті: - НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР Осы Шартта төменде атап өтілген ұғымдар мына мағынаны білдіреді: - «Шарт» – Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің арасында Қазақстан Республикасының Заңы мен басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, Тараптар оған барлық қосымшалармен және толықтырулармен, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен қол қоятын азаматтық-құқықтық акт; - «Шарттың бағасы» «Шарттың бағасы» Тапсырысшы Жеткізушіге оның Шарт ауқымындағы өзінің барлық шартты міндеттемелерін толық орындағаны үшін төлеуге тиіс жалпы соманы білдіреді; - 6) Төмендегі аталған құжаттар және ондағы айтылған ережелер осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда: - осы Шарт; - Тауардың техникалық маманданымы (осы Шартқа № 1 қосымша); - ШАРТТЫҢ МӘНІ 2.1. Жеткізуші осы Шартқа сәйкес Тапсырыс берушінің дәрі-дәрмектерді (бұдан әрі мәтін бойынша – Тауар) Тауардың техникалық ерекшелігіне сәйкес (осы Шартқа № 1 қосымша) Тапсырысшының кеңсесіне жеткізу, ал Тапсырыс беруші тиісті сападағы Тауарды қабылдап алып, осы Шартта көзделген мерзімдер мен шарттарда төлеуге міндеттенеді. - ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 3.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ________ (___) теңге 00 тиынді құрайды (бұдан әрі Шарт бағасы), ұлғаю жағына қарай өзгермейді және оған: –Тауардың құны; – осы Шарт пен оның Қосымшаларында көзделген Тауарды жеткізумен байланысты ілеспе қызметтер мен Жеткізушінің өзге шығыстары кіреді. 3.2. Тапсырыс беруші осы Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарт бағасының төлемін келесі ретпен жасалады: – 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде. 3.3. Төлеу үшін мынадай құжаттар керек: 1) төлем шоты; 2) шот-фактура; 3) қорларды бір жаққа жіберу жүкқұжаты. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс. - ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ-ТАПСЫРУ 4.1. Тауарды жеткізу және түсіру Жеткізушінің есебінен Тапсырыс беруші орналасқан Алматы қ., Абая даңғ., 91 үй жүзеге асырылады. 4.2. Тауарды қабылдау-тапсыру Тауар жеткізілгеннен кейін, Тараптардың уәкілетті өкілдері тауар-жүкқұжатына қол қою арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап Тауарға меншік құқығы Тапсырыс берушіге өтеді. 4.3. Осы Шарт шеңберінде жеткізілетін тауар тауардың техникалық ерекшелігінің сапа стандарттарына (осы Шартқа №1 қосымша) сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс. 4.4. Тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші аузша/жазбаша өтініш берген сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күндерді құрайды. - ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ - Жеткізуші міндеттенеді: - тиісті сападағы Тауарды Тауардың Техникалық маманданымында (осы Шартқа № 1 қосымша) көрсетілген санда, сипаттама мен бағада Тапсырыс беруші орналасқан немесе Тапсырыс беруші көрсеткен басқа мекенжайға осы Шарттың 4.4-тармағына сәйкес мерзімде жеткізуді жүзеге асырады. - Тауардың қаптамасының Тауарды тасымалдау және Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді орындауымен байланысты басқа да іс-қимылдары кезінде зақымдануына немесе бүлінуіне жол бермеуге төзімді болуын қамтамасыз етуге; - осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін ешкімге толықтай немесе ішінара бермеуге; Тапсырысшы міндеттенеді: Жеткізуші осы Шартқа сәйкес барлық міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда, Тауарды осы Шарттың ережелеріне сәйкес төлеуге; Шарт бойынша өзінің барлық басқа да міндеттемелерін тиісінше орындауға. Жеткізуші мынаған құқылы: жеткізілген Тауардың төлемін Шарттың ережелеріне сәйкес алуға; Тапсырыс берушіден Шарттың ережелерін тиісінше орындауды талап етуге. Тапсырыс беруші мынаған құқылы: Тауардың Техникалық маманданымға (осы Шартқа № 1 қосымша) сәйкестігін тексеруге; Шартты одан әрі орындаудың орынсыз болуына байланысты, Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез-келген уақытта бұзуға. Хабарламада Шартты бұзу себебі, сондай-ақ Шартты бұзу күшіне енетін күн көрсетіледі. Жеткізуші өзінің шарттық міндеттемелерін осы Шартта көрсетілген мерзімде жүзеге асырмаған жағдайда, Жеткізушіні Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Шарттың ережелеріне сәйкес жауапкершілікке тартып, осы Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға; 5.1.4. Шартқа қол қойған күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде 3 (үш)% Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасы, 2000 (екі мың еселенген) айлық есептік көрсеткіштен асатын жағдайда кепілдік берілген ақшалай жарна. - ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 6.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жауап береді. 6.2. Форс-мажорлық жағдайдарды есепке алмағанда, егер Жеткізуші Шарт бойынша қарастырылған мерзімде тауарды жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, шарттық бағадан шегерілген немесе мерзімін бұза отырып жеткізілген тауар үшін жіберілген соманың 0,1% мөлшерінде айыппұл түрінде өсімді ұстап қалады 6.3. Осы Шарттың 3.2-тармағында белгіленген төлем мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлем кешіктірілген әр бір банк күні үшін төленбеген соманың 0,1 ( нөл бүтін оннан бір), алайда орындалмаған міндеттеменің 1 (бір) % -нан аспайтын көлемде өсім төлейді. 6.4. Өсім пен айыппұл сомасын төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындаудан босатпайды. - ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ 7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін, егер бұл әскери іс-қимылдарды, азаматтық толқыныстарды, індетті, қоршауды, тыйым салуды, жер сілкінісін, су тасқынын, өртті және басқа да табиғи зілзалаларды, мемлекеттік органдардың актілері мен форс-мажорға жататын және осы Шартты орындауға кедергі келтіретін өзге жағдайларды қоса алғанда, Тараптардың еркінен тыс болатын және алдын-ала болжауға, болдырмауға немесе жол бермеуге болмайтын тежеусіз күштің іс-қимылының салдарынан болған жағдайда жауап бермейді. 7.2. Тежеусіз күш жағдайлары салдарынан осы Шарт бойынша өзі міндеттемелерін орындамайтын Тарап сондай жағдайлар басталған күннен бастап 48 (қырық сегіз) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге және тежеусіз күш іс-қимылының тоқтау шамасына қарай осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қолдануға тиіс. Осындай хабарлама немесе уақытылы хабарламау тиісті тежеусіз күш жағдайларымен тікелей байланысты жағдайларды қоспағанда, хабарламау немесе уақытылы хабарламау Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау жауапкершілігінен босататын негіз ретінде кез-келген тежеусіз күш жағдайына сілтеме жасау құқығынан айырады. 7.3. Тежеусіз күш жағдайларының туындауы мен оның ұзақтық фактісі уәкілетті органдар беретін құжаттармен расталады. - ҚҰПИЯЛЫҚ 8.1. Ақпаратты жариялау ҚР заңнамасында қарастырылған немесе ол уәкілетті мемлекеттік органдардың ресми сұратуының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, Тараптар жалпы Шарттың ережелері мен ақпаратты ұсынатын тарап құпиялы ретінде белгілеген барлық көрсетілген ақпаратты екінші тарап ұсынатын тараптың жазбаша рұқсатынсыз ешқандай үшінші тарапқа жариялай алмайды деп таниды. - ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 9.1. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөз жолымен шешіледі. 9.2. Егер Тараптар келiссөздер арқылы келiсiмге жетпеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес Тапсырыс беруші орналасқан жерде қуыным өтініш беру арқылы сотта қаралады. - ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 10.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2024 жылғы желтоқсанның 31-не дейін, ал Тауардың сапа кепілдігі мен оған кепілдік қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Тараптардың өздерінің шарттық міндеттемелерін орындауға қатысты бөлігі – толық орындалғанға дейін қолданылады. - ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 11.1. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың келісімімен қабылданады және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоятын қосымша келісіммен ресімделеді және ол осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. 11.2. Мемлекеттік сатып алу туралы осы шартқа, Жеткізушіні таңдауға негіз болған сапа мен басқа ережелер өзгермейтін талаппен, мына жағдайларда өзгерістер енгізуге жол беріледі: 1) сатып алынатын Тауар көлеміне қажеттіліктің кемуімен немесе артуымен байланысты, Тауардың техникалық маманданымында (осы Шартқа 1-қосымшада) көрсетілген Тауардың бірлік құнының бағасы өзгермейтін талаппен, Шарттың бағасын арттыруға немесе азайтуға қатысты бөлігіне; 2) егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шартты орындау процесінде Тауар бірлігінің бағасы өзгермейтін талаппен, сапасы және (немесе) техникалық сипаттамалары не болмаса жеткізу мерзімдері мен жағдайлары жақсы Тауарды ұсынған жағдайда; 3) Тауарлардың бағасы және тиісінше Шарт сомасының төмендеуіне қатысты Тараптардың өзара келісімі бойынша. 11.3. Осы Шартқа жүргізілген мемлекеттік сатудың және (немесе) Жеткізуші таңдау үшін негіз болып табылатын ережелердің және (немесе) ұсыныстың мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді енгізуге жол берілмейді. 11.4. Тараптардың бірі таратылған жағдайда, Шарт бойынша олардың құқықтары мен міндеттемелері тоқтатылмайды және олардың құқық иеленушілеріне өтеді. 11.5. Бір Тарап екінші Тарапқа Шартқа сәйкес жіберетін кез-келген хабарлама хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіліп, кейін осы құжатты алушы Тараптың мекенжайына осы құжаттың түпнұсқасы жолданады. 11.6. Хабарлама жеткізілген күннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күннен (егер хабарламада көрсетілсе) бастап, осы күндердің қайсысы кешірек жететіне байланысты күшіне енеді. 11.7. Шарт Тараптардың арасында қол жеткізілген келісімнің толық мәтіні болып табылады. 11.8. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды. Осы Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ: «Тапсырысшы» "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" АҚ г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91 БИН 990240007098 ИИК KZ878562203115945613 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит», филиал в г.Алматы Тел.: 8(727)2921075 Басқарма төрайымы. _____________________ Кайдарова Д. Р. (қолы) МП «Жеткізуші» «_______» ЖШС Заңды мекенжайы: __________________ (подпись) МО | Договор № о закупках товара г. Алматы «____» ___________ 2024 года АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Председателя правления Кайдарова Д.Р., действующая на основании Приказа НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д Асфендиярова» №1 от 12.01.2023г. действующая на основании Приказа НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д Асфендиярова» №3 от 12.01.2023г. с одной стороны, и ТОО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующей на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с главой 6 приказа Министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», способом запроса ценовых предложений заключили настоящий Договор о закупках товара (далее по тексту – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: - «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки; - «Цена Договора» означает общую сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику и в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: - настоящий Договор; - Техническая спецификация товара (Приложение №1 к настоящему Договору); - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА - В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательство осуществить поставку медицинских изделий (далее по тексту – Товар), согласно Технической спецификации товара (Приложение № 1 к настоящему Договору) в офис Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар надлежащего качества, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ - Цена Договора составляет __________ (_____) тенге 00 тиын (далее по тексту – цена Договора), изменению в сторону увеличения не подлежит и включает в себя: - стоимость Товара; -сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара, предусмотренного настоящим Договором и его Приложениями и иные расходы Поставщика. - Оплата цены Договора указанной в пункте 3.1. настоящего Договора осуществляется Заказчиком в следующем порядке: - в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара и предоставления Поставщиком документов указанных в п.3.3. Договора. 2.4.Необходимые документы, предшествующие оплате: 1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 2) счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи; 3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика). Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. - ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА - Поставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу г. Алматы, пр. Абая, дом 91. - Прием-передача Товара осуществляется в момент поставки Товара, путем подписания уполномоченными представителями Сторон накладной на отпуск запасов на сторону. Право собственности на Товар переходит Заказчику с момента подписания накладной на отпуск запасов на сторону. - Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов качества указанных в Технической спецификации товара (Приложение №1 к настоящему Договору). - Срок поставки Товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, с момента подачи Заказчиком письменной заявки. - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН - Поставщик обязуется: - осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с количеством, характеристиками, ценой указанными в Технической спецификации товара (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки согласно пункта 4.4. Договора, по месту нахождения Заказчика или иному адресу указанному Заказчиком. - обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждения или порчу Товара во время транспортировки Товара и других действий, связанных с исполнением Поставщиком договорных обязательств; - Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации; - В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех) процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1 в виде: гарантийного денежного взноса, при условии, что сумма договора превышает 2000 (Двухтысячикратный) месячный расчетный показатель. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН - Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. - За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара. - При нарушении срока оплаты, установленного пунктом 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. - Оплата суммы пени и штрафа не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. - ФОРС-МАЖОР - Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. обстоятельств, которые возникают помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть, избежать или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и иные обстоятельства, относящиеся к форс-мажорным и препятствующие исполнению настоящего Договора. - Сторона, не исполняющая своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорок восемь) часов с момента действия данных обстоятельств известить об этом другую Сторону и принять все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору по мере прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора. - Фактом подтверждения возникновения и длительности форс-мажорных обстоятельств являются документы, выданные уполномоченными органами. - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная предоставляющей стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев, в которых такое разглашение предписывается законодательством РК либо осуществляется на основании официальных запросов уполномоченных государственных органов. - ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ - Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. - В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры рассматриваются судом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем подачи исковых заявлений по месту нахождения Заказчика. - СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части исполнения Сторонами своих договорных обязательств, включая обязательства по гарантии качества Товара и гарантийного обслуживания - до полного их выполнения. - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. - Внесение изменения в настоящий Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается: - в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемого Товара, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Технической спецификации товара (Приложении №1 к настоящему Договору); - в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил Заказчику, при условии неизменности цены за единицу Товара, Товар лучший по качеству и (или) техническим характеристикам, либо срокам и (или) условиям поставки Товара. - по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Товар и соответственно суммы Договора. - Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора Поставщика. - В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала данного документа в адрес получающей Стороны. - Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. - Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами. - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на государственном и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновления разночтений между текстами настоящего Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: «Заказчик» АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91 БИН 990240007098 ИИК KZ878562203115945613 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит», филиал в г.Алматы Тел.: 8(727)2921075 Председатель правления ______________ Кайдарова Д. Р. (подпись) МП «Поставщик» ТОО «_________________» _____________________ (подпись) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к              договору о государственных

закупках товара № _________

Техническая спецификация      от «____» _______________2024 года

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм. | Производитель | Сумма за ед. | Кол-во | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                       Поставщик

Председатель правления

______________Кайдарова Д. Р.                                                __________________

Приложение 2 к объявлению

Полное наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика.

Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор хирургических инструментов (урологический малый) | Расширитель-1шт. Расширитель самоудерживающий, байонетной формы. Рабочая часть должна состоять из трёхзубого тупого крючка и лопатки с Н-образной перфорацией, имеющей на рабочей части 7 отверстий, диаметром не менее 2,0 мм. Ширина рабочей части 13±1мм, длина 16±1мм, ширина смыкания не более 5мм. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Высота байонетного изгиба 10мм. Рукоятки кольцевые, обязательно наличие автоматической кремальеры. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла.Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года Трокары-1шт. Комплект трокаров полостных, должен состоять из не менее 4-х шт. 1-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 2±0,2 мм и стилета диаметром 1,8±0,2 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 2-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 3,3±0,2 и стилета диаметром 3±0,2 мм. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 230 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 3-й трокар: наличие проводной трубки диметром 4,7±0,2 мм и стилета диаметром 4,5 мм. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 240 мм. Наличие ручки каплевидной формы. 4-й трокар: наличие проводной трубки диаметром 7±0,2 мм и стилет диаметром 6,8±0,22 мм, общая длина не менее 230 мм и не более 240 мм. Ручка каплевидной формы. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы с твердосплавными вставками должны быть прямыми остроконечными, длина рабочей части от места соединения до кончиков 66±3 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 1,75±0,2 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть винтовым, ширина в месте соединения 12,2±1 мм, толщина 7,2±1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми. Общая длина инструмента не менее 165 мм и не более 175 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные должны быть вертикально изогнуты, с острыми кончиками, должны быть оснащены твердосплавными пластинами. Длина рабочей части от кончиков до винта 52±2 мм. Ширина в месте соединения 7,3±0,5 мм, толщина 3,8±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, с напылением нитрида титана золотистого цвета. Общая длина не менее 168 мм ине более 172 мм.Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена нанесением нитрида титана золотистого цвета на рукоятках. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-1шт. Ножницы операционные, тупоконечные, прямые. Рабочая часть от места соединения до кончиков 75±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5± 0,5 мм, толщина 1,7±0,5мм. Замковая часть: ширина - 10,2±0,5 мм, толщина - 5,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-1шт. Ножницы операционные, тупоконечные, вертикально-изогнутые. Рабочая часть от места соединения до кончиков 75±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5± 0,5 мм, толщина 1,7±0,5мм. Замковая часть: ширина - 10,2±0,5 мм, толщина - 5,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 2,7±0,3 мм, толщина 1,6±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 15±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 11,5 мм, толщина 4,7 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 2,8±0,3 мм, толщина 1,8±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 17±1 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 12,2 мм, толщиной 5 мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет хирургический. Ширина кончиков бранш - 2,5±0,3 мм, зуб на одной бранши высотой 2,8±0,5 мм, должен входить между двух зубов высотой 3,6±0,5 другой бранши. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый шириной 11,5 мм, толщина 4,2 мм. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-3шт. Пинцет хирургический. Ширина кончиков бранш - 2,5±0,3 мм, зуб на одной бранши высотой 3,3±0,5 мм, должен входить между двух зубов высотой 3,6±0,5 другой бранши. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Ширина инструмента в месте соединения 13 мм, толщина 4,2 мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-2шт. Пинцет для захватывания опухолей, бранши овальные с насечкой по краю и углублением посередине. Ширина рабочей части 18±0,5мм. Рукоятки с поперечной насечкой. Общая длина инструмента 205 +/- 5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-4шт. Зажим артериальны, рабочие части прямые. Бранши с поперечной насечкой. Длина рабочей части 52,5±3 мм, ширина кончиков при смыкании 2±0,5 мм, толщина 2,8±0,5 мм. Соединение инструмента неразъёмное, толщина в замковой части 5,5±0,5 мм, шириной 7,8±1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, обязательно наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 198 мм и не более 200 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-4шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнуты, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 56,3±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина кончиков бранш в сомкнутом состоянии - 3,8±0,5 мм. . Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 280 мм и не более 285 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы для захватывания опухоли, рабочая часть изогнута по вертикале по углом 45ᴼ, бранши окончатые овальные с поперечным сечением, шириной 9,7±1 мм, длина насечка 20±2 мм, рабочая длина 58±2 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 7,3±0,5 мм. толщиной 3,8±0,5. Рукоятки кольцевые, наличие многозубчатой кремальерой. Общая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы для удержания тканей и органов, рабочая часть петлеобразная, наличие атравматической насечки на браншах. Длина браншей от винтового соединения 87 мм ± 2 мм. Параметры рабочей части : высота 24.5 мм ± 2 мм, высота с атравматической насечкой 20 мм ± 1 мм, ширина 19 мм ± 1 мм. толщина 4,5 мм ± 0,5 мм. Параметры замковой части: ширина 10 мм ± 2 мм, толщина 5,5 мм ± 0,5 мм. Конструкция щипцов неразъёмная, наличие кремальеры с кольцевыми рукоятками. Общая длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажимы для операционного белья. Общая длина 150 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, острозубые, длиной 32 мм ± 2 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 18 мм ± 1 мм. Толщина кончиков бранш - 1,5 мм ± 0,25 мм. Замковая часть: ширина 8,5 мм ± 1 мм, толщина 4,75 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 18 мм ± 1 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-2шт. Щипцы тампонные прямые. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Рабочая часть овальная, окончатая, с поперечной насечкой. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретракторы хирургические. крючок хирургический пластинчатый двухсторонний, рабочая часть с одной стороны шириной 13±1 мм, длиной 20±1 мм, с другой стороны ширина 17±1 мм, длина 30±2 мм. Общая длина не менее 160 мм и не более 170 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретрактор хирургический по форме скобы двухсторонний, в комплекте их двух штук. Параметры первого ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 21±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 40±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 205±5 мм; место захвата с овальным окном. Параметры второго ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 25±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 45±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 210±5 мм; место захвата с овальным окном. Конструкция ретрактора позволяет наименьший крючой размещать внутри наибольшего, для удобства хранения. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-2шт. Ретрактор хирургический двухсторонний скобообразный. Рабочие чести желобоватой формы, с одной стороны: длиной 87±2 мм, шириной 50±2 мм, загнутый вниз конец 10±2 мм; с другой стороны: длиной 37±2 мм, шириной 37±2 мм, загнутый вниз конец 6±2 мм. Рукоятка должна быть круглого сечения диаметром 15±1 мм, с поперечными кольцами-углублениями не менее 7 шт. Общая длина не менее 280 мм и не более 290 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Шпатель-1шт. Шпатель абдоминальный, пластинчатый, байонетной формы, рабочая часть овальная вогнутая по форме ложки, ширина 70±3 мм, длина 150±3 мм. Рабочая плавно переходит в рукоятку. Рукоятка дважды изогнутая, ширина в месте изгиба 35,5±3 мм, форма овальная, шириной 48±3 мм, длиной 110±3 мм, толщиной 2±0,3 мм. Общая длина инструмента не менее 280 мм и не более 290 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-1шт. Ретрактор урологический Г-образный. Рабочая часть загнута вверх по форме ложки с овальным кончиком, ширина рабочей части 67±2 мм. Рукоятка полая округлая с загнутым кончиком в сторону рабочей части. Общая длина инструмента не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ретрактор-1шт. Ретрактор урологический Г-образный. Рабочая часть загнута на 90 град по отношению к рукоятке, желобоватая. Рукоятка полая, округлая, с упором для пальца, с загнутым кончиком в противоположную рабочей части сторону. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 225 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель самоудерживабщийся, рабочая часть должна быть с острыми зубьями 4х5, высотой 22±1мм и рабочей зоной 34±1 мм, предназначенный для всех областей медицины, включая нейрохирургию, абдоминальную, торакальную хирургию, травматологию. Должен иметь кремальерный механизм фиксации бранш - который позволяет быстро и одной рукой устанавливать или снимать ранорасширитель. Общая длина инструмента не менее 215 мм и не более 225 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ранорасширитель-1шт. Расширитель самоудерживающий, рабочая часть на шарнирном соединении, длина подвижной части 90±3 мм, бранши 4х4 острых зуба, глубина зубцов 17±2 мм, ширина рабочей части 34±3 мм. Рукоятки кольцевые, наличие автоматической кремальеры. Максимальное разведение полости раны 200±5 мм. Общая длина не менее 315 мм и не более 325 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-3шт. Зонды хирургические пуговчатый двухсторонний, должен быть с разметкой. Общая длина не менее 355 мм и не более 365 мм. Диаметром 3,0 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-3шт. Зонды хирургические желобоватый с рабочей частью представляющей собой закругленный по радиусу цилиндрический стержень длиной 21±1 мм, диаметром 2,8±0,1 мм. Длина желобоватой части 152±0,2 мм. Наличие рукоятки. Общая длина не менее 210 мм и не более 220 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-2шт. Иглодержатель с твердосплавными вставками, бранши с ромбовидной насечкой, ширина кончиков 2,3±0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4,3±0,5 мм, длина рабочей части 15,3±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,3±1 мм, толщиной 5,5±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Наличие зубчатой кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольцевые рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина кончиков 2±0,3мм, толщина в сомкнутом состоянии 3±0,5 мм, длина рабочей части 16±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,6±1 мм, толщиной 5,5±0,5мм. Общая длина инструмента не менее 245 мм и не более 255 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель с твёрдосплавными вставками, насечка на браншах ромбовидная. Рабочая часть зауженная ширина по всей длине захвата 1,8±0,2 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4±0,5 мм, длина рабочей части 14,5±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 7,2±1 мм, толщиной 4,5±0,5мм. Общая длина инструмента не менее 135 мм и не более 145 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина по всей длине рабочей части 1,6±0,2 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4±0,5 мм, длина рабочей части 14,8±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 8±0,5 мм, толщиной 5,2±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 175 мм и не более 185 мм. Наличие зубчатой кремальеры 3х3 зуба. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель реберный. Параметры боковых зеркал: глубина - 48 мм±2 мм, высота - 40 мм±1мм, наличие круглого отверстия в средней части зеркал, диаметром – 25мм±0,1 мм. Высота лапки – 62,0 мм±0,2 мм. Подвижное зеркало должно быть снабжено винтовым механизмом и рычагом для плавного перемещения его по всей длине рейки. Параметры рейки: длина - 220±0,2 мм, ширина – 18,0 мм±1 мм. Расход зеркал должен быть до 165мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы режущие, пистолетного типа, неразборные. Рабочая часть должна быть круглой с верхним раскрытием. При смыкании верхняя часть должна плотно входить в отверстие нежней части. Диаметр режущей части 10±0,4 мм. Рабочая длина 120±5 мм. Рукоятки кольцевые без кремальеры и пружины. Общая длина не менее 185 мм и не более 195 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы носовые режущие, пистолетного типа. Рабочая часть прямая с раскрытием вверх овальной ложкообразной формы с отверстием в средней части, шириной 5±0,2 мм. Рабочая длина 120±3 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми без кремальеры и пружин. Общая длина не менее 190 мм и не более 200 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-1шт. Щипцы носовые режущие риноскопические пистолетного типа. Рабочая часть должна быть овальной шириной 4,5±0,3 мм, длиной 6,5±0,3 мм. Без кремальеры. Рабочая длина 120±3 мм. Длина инструмента не менее 185 мм и не более 190 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим для кишечника и желудка, рабочая чать 5х6 зубов, шириной 5,5±0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 8,35±0,5 мм. Длина браншей 51,5±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное, ширина замковой части 7,8±0,3 мм, толщина 5,65±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 200 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-1шт. Зеркало ректальное, должно быть двухстворчатым, губки желобоватые гладкие, расположены под углом 90° к рукояткам, длина рабочей части 100±2 мм, ширина по вертикале 25±2 мм. Ширина по вертикале с тыльной стороны 15±2 мм. Рукоятки округлые гладки, на внутренней части одинарная плоская пружина. Между рукояток должен находится фиксирующий винт с круглой гайкой. Общая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 2 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (для операций в области головы и шеи малый) | Зажим захватывающий с декомпрессионным пружинящим кольцом, ограничивающим захват материала при операции. Общая длина 150 мм, размер ограничителя по радиусу 24 мм от момента крепления, высота рабочего поля 50 мм. Тип рабочей части - изогнутый вдоль оси с горизонтальной насечкой, захватывающий момент не более 30мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Лоток-30шт. Лоток почкообразный. Общая длина 255 +/- 5 мм, ширина 165 +/- 5 мм, высота 35 +/- 3 мм. Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь. Гарантия на инструмент должна составлять не менее 12 месяцев. Ножницы-5шт. Ножницы препаровальные, должны быть изогнутыми в сагиттальной плоскости, общая длина не менне 135 мм и не более 145 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнутыми, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 52±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина рабочей части в сомкнутом состоянии - 2,5±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 3±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 8,1±1 мм, толщина - 5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-10шт. Ножницы операционные. Ножницы должны быть прямые, с одним острым концом, длина рабочей части от винтового соединения до конца рабочей части 48 мм ± 5 мм , ширина лезвий в сомкнутом состоянии 6 мм ± 1,5 мм . Соединение винтовое, рукоятки кольцевые. Общая длина 125 мм ± 3,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-5шт. Ножницы глазные, изогнутые на угол 25°. Общая длина - 115 мм ± 5 мм. Замковая часть: ширина - 5,6 мм ± 1 мм, толщина - 3,4 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 12,75 мм ± 1 мм. Лезвия бранш должны быть усилены сплавом на основе карбида вольфрама. Маркировка колец должна быть выполнена золотисто-желтым цветом, указывающим на наличие твердосплавных пластин. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим артериальный. Бранши должны быть изогнутыми, отклонение от оси 12±1 мм, длиной 35±2 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Толщина браншей в сомкнутом состоянии - 2,8±0,5 мм, ширина - 1,7±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 7,2±0,5 мм, толщина - 4,5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ретрактор-4шт. Ретрактор хирургический по форме скобы двухсторонний, в комплекте их двух штук. Параметры первого ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 21±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 40±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 205±5 мм; место захвата с овальным окном. Параметры второго ретрактора: толщина пластины 2±0,2 мм; рабочая часть с одной стороны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 25±2 мм, отклонение кончика 5,6±1 мм; рабочая часть с другой строны лопатка с округлым слабозагнутым кончиком шириной 15±1 мм, длиной 45±2 мм, отклонение кончика 7±1 мм; общая длина 210±5 мм; место захвата с овальным окном. Конструкция ретрактора позволяет наименьший крючой размещать внутри наибольшего, для удобства хранения. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический односторонний V-образной формы в поперечном сечении, служащий проводником режущего инструмента и защищающий от повреждения им глубжележащей ткани, ширина желоба 3±0,3 мм, глубина 2±0,2 мм. Место удержания плоское толщиной 1±0,2 мм, шириной 25,5±1 мм. Общая длина не менее 140 мм и не более 150 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический проволочный прямой, рабочая часть должна быть с шариком на конце, диаметром 1,5±0,5 мм, Рукоятка петлевидная шириной 11,5±0,5 мм. Общая длина не менее 130 мм и не более 140 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зонд-5шт. Зонд хирургический проволочный прямой, рабочая часть должна быть с шариком на конце, диаметром 2,0±0,5 мм. Рукоятка петлевидная. Общая длина не менее 167 мм и не более 173 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-1шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, рабочая часть коническия ширина кончиков 2±0,3мм, длина насечки рабочей части 15±2 мм. Соединения частей инструмента неразъёмное, шириной 7,5±0,5 мм, толщиной 4,5±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-5шт. Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х6 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-5шт. Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х4 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зеркало-7шт. Зеркало стеклянное с родиевым покрытием в металлической оправе, укрепленное под углом на металлическом стержне с резьбой для рукоятки, предназначенное для осмотра гортани. Диаметр рабочей части 20±1 мм. Должен быть с металлической шестигранной резьбовой ручкой длиной 77±3 мм. Общая длина не менее 203 мм и не более 213 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Шпатель-20шт. Шпатель для языка должен представлять собой плоскую гладкую пластину с закруглёнными концами, шириной с одной стороны 20±1 мм, с другой 16±1 мм, толщиной не более 1,5 мм. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 3 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (торакальный) | Щипцы для проводки дренажа двухшарнирные с промежуточным подвижным звеном. Шарниры приводятся в движение с помощью рукояток, последнее-от промежуточного звена. Рабочая часть прямая, имеет ребристую поверхность оливообразной формы, размер рабочей части по осям 25х5мм. Общая длина 240 мм. Ширина раскрытия рабочей до 110мм. Расход момента перекрестной части до 70мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Ножницы-2шт. Ножницы операционные тупоконечные, изогнутые по плоскости, отклонение от оси 10±1 мм. Рабочая часть от места соединения до кончиков 62±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 7,5±0,5 мм, толщина 2,5±0,5мм. Замковая часть: ширина - 11,5±0,5 мм, толщина - 6±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 158 мм и не более 163 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные изогнутые по плоскости с отклонением от оси 13±1 мм, должны быть тупоконечными, рабочие части оснащены пластинами из твёрдого сплава. Длина рабочей части от кончиков до места винтового соединения 60±2 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 2,5±0,3 мм, ширина 4±0,5 мм. Место соединение двух частей толщиной 5,6±0,5 мм, шириной 9±0,5 мм. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольцевые рукоятки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-1шт. Зажимы типа бульдог пружинного типа изогнутый по вертикали. Рабочая часть с атравматической насечкой 1х2 ряда, шириной 2±0,5 мм, длина насечки 18±1 мм. Наличие круглой разжимной пружны. Общая длина 60±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-1шт. Зажим типа бульдог. Бранши изогнутые, длиной 25±2 мм, должны быть снабжены атравматической насечкой 1х2 ряда. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 3,9±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 2,5±0,5 мм. Место захвата с поперечной насечкой. Общая длина - 70±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим с атравматической нарезкой сосудистый. Рабочая часть с отклонением от оси инструмента по вертикали на 15±3 мм, длина рабочей части 75±3 мм. Соединение неразъёмное. Рукоятки кольцевые прямые, кремальера минимум 3х3 зуба. Общая длина не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Пинцет-1шт. Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 4,0 мм±0,1 мм, толщина 2±0,2 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 15±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик плоский округлый. Общая длина инструмента не менее 230 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет анатомический. Общая длина - 250 мм ± 5 мм. Ширина бранш в месте захвата - 12 мм ± 1 мм. Ширина кончиков бранш - 2,5 мм ± 0,5 мм. Насечка на внутренней поверхности бранш: длина - 25 мм ± 1 мм, шаг - 1,0 мм, тип - поперечная. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-2шт. Пинцет для опухолей. Общая длина не менее 145 мм и не более 155 мм.Рабочая часть должна быть овальной формы шириной 5,6±0,5 мм, длиной 6,2±0,5 мм, с зубцами на внутренней поверхности с шагом 1,1±0,2 мм. Хвостовик плоский округлый шириной 10,5 мм, толщиной 3,2 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим артериальный. Бранши изогнутые, длиной 63,8±3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 4,4±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 2,8±0,3 мм. Замковая часть: ширина - 10,3±1 мм, толщина - 6,5±0,5 мм. Наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 240 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-2шт. Зажим артериальный. Общая длина 220 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые. Бранши должны содержать поперечную насечку и 1х2 зубца. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 3,3 мм ± 0,3 мм. Толщина кончиков бранш - 3,5 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 9,5 мм ± 0,5 , толщина - 6,0 мм ± 0,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-1шт. Зажим лигатурный. Зажим сильноизогнутый по плоскости, бранши с поперечной насечкой длиной 35±2 мм. Соединение неразъёмное, рукоятки кольцевые, должно быть наличие кремальеры. Общая длина не менее 195 и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Зажим-10шт. Зажим для операционного белья. Общая длина 150 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, острозубые, длиной 32 мм ± 2 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 18 мм ± 1 мм. Толщина кончиков бранш - 1,5 мм ± 0,25 мм. Замковая часть: ширина 8,5 мм ± 1 мм, толщина 4,75 мм ± 1 мм. Отклонение от оси - 18 мм ± 1 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Щипцы-10шт. Щипцы для перевязочного материала и тампонов. Общая длина - 260 мм ± 5 мм. Бранши прямые, длиной 58 мм ± 2 мм, с поперечной насечкой длиной 30,5 мм ± 1 мм и продольным желобом в дистальной части. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 6 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 3,5 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 10,25 мм ± 0,5 мм, толщина - 6,2 мм ± 0,2 мм. Наличие кремальеры. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Иглодержатель-2шт. Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами, насечка на браншах ромбовидная, ширина кончиков в сомкнутом состоянии 2,5±0,3 мм, толщина 3,5±0,5 мм, длина рабочей части 16±1 мм,. Соединение двух частей инструмента неразъёмное шириной 10,2±1 мм, толщиной 6,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 205 мм и не более 205 мм. Наличие зубчатой кремальеры. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет с атравматической насечкой. Рабочая часть должна быть тонкой шириной 1,5±0,2 мм, длина насечки 30,5±2 мм. Место хвата должно быть с мелкой поперечной насекой. Хвостовик полукруглый шириной 11,7 мм, толщиной 5 мм. Общая длина не менее 205 мм и не более 215 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет должен быть прямой с атравматической нарезкой, сосудистый.Общая длина должна быть не менее 215мм и не более 240мм. Ширина рабочей части должна быть 2,4 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Пинцет-1шт. Пинцет должен быть прямой, для сосудистой хирургии, наличие атравматической нарезки. Общая длина должна быть не более 192мм и не менее 190мм. Ширина рабочей части должна быть 1,5мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Трубка-1шт. Трубка отсасывающая должна быть плавно изогнутой. Накончник диаметром 9±0,5 мм, должен быть с боковыми продольными прорезями не менее 4 шт. Рукоятка Должна быть круглой диаметом 15±1мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна каплевидной с продольной насечкой и углублением для большого пальца со стороны изгиба, штуцер прямой для присоединения к отсасывающему аппарату. Общая длина инструмента не менее 275 мм и не более 285 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зонд-2шт. Зонд хирургический, пуговчатый, двусторонний. Инструмент в виде стержня заканчивающийся утолщениями диаметром 1,5±0,2 мм, предназначенный для исследования глубоких полостей и свищевых ходов. Общая длина не менее 140 мм и не более 150 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Ножницы-2шт. Ножницы операционные, тупоконечные, изогнутые. Общая длина - 140 мм ± 5 мм. Длина браншей от винтового соединения - 50 мм ± 3 мм. Замковая часть: ширина - 10 мм ± 1 мм, толщина - 5,5 мм ± 1 мм. Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5 мм ± 0,5 мм, толщина - 1,7 мм ± 0,5 мм. Отклонение от оси - 11 мм ± 1 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 4 | Набор хирургических инструментов общего назначения. (малый операционный) | Зажим захватывающий с декомпрессионным пружинящим кольцом, ограничивающим захват материала при операции. Общая длина 150 мм, размер ограничителя по радиусу 24 мм от момента крепления, высота рабочего поля 50 мм. Тип рабочей части - изогнутый вдоль оси с горизонтальной насечкой, захватывающий момент не более 30мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.Трубка-1шт. Трубка отсасываюзая должна быть слабоизогнутой. Накончник диаметром 10±0,5 мм, должен быть с четырьмя отверстиями по форме замочной скважины по бокам и одно округлое отверстие в торцевой части. Рукоятка Должна быть круглой диаметом 15±1мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна закачиваться прямым штуцером для присоединения к отсасывающему аппарату. Длина рукоятки 130±3 мм. Общая длина инструмента не менее 310 мм и не более 320 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Трубка-1шт. Трубка отсасывающая COOLEY (автор). Общая длина не менее 29 см и не более 30 см. Диаметр 7 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2 шт. Ножницы операционные изогнутые, тупоконечные. Рабочие бранши длиной 53±2 мм. Толщина кончиков при смыкании 3,6±0,3 мм, ширина 4,0±0,5 мм. Соединение винтовое. Толщина в месте соединений двух частей 6±1 мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы операционные, должны быть изогнутыми, лезвия должны быть закругленными, отклонение от оси не менее 9,6 мм и не более 9,8 мм, ширина лезвий в сомкнутом состоянии не менее 3,1 мм и не болнее 3,3 мм, толщина лезвий в сомкнутом состоянии должна быть не менее 2,5 мм и не более 2,8 мм, общая длина инструмента должна быть не менее 150 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы операционные по Mayo Harrington (автор), изогнутые, общая длина не менее 220 мм и не более 230 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ножницы-2шт. Ножницы препаровальные, тупоконечные, сильноизогнутые по дуге, отклонение от оси 15±1 мм. Рабочая часть от места соединения до кончиков 38±2 мм. Общая длина инструмента не менее 132 мм и не более 137 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-10шт. Зажим артериальный рабочая часть изогнутая по плоскости с отклонением от оси инструмента 8,5±1 мм, длиной 37±1 мм с поперечной насечкой, закнчивается зубами 1х2. Толщина кончиков в сомкнутом состоянии 2,8±0,2 мм, ширина 1,8±0,2 мм. Соединение неразъёмное шириной 8,6±0,5 мм, толщиной 4,7±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, наличие зубчатой кремальеры. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-6шт. Зажим артериальный, изогнутый с зубчатой насечкой, отклонение от оси инструмента 19,2±2мм, ширина бранш 3,5±0,3мм, длина 72±3мм. Соединение неразъёмное шириной 10±1 мм, толщиной 6±0,5 мм. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Общая длина 215 мм и не более 225 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим артериальный по Adson (автор), изогнутый, общая длина не менее 180 мм и не более 190 мм. Рабочие части должны содержать поперечную насечку на 2/3 длины. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-6шт. Зажим для гистерэктомии по Berkeley (автор), должен быть изогнутым, длина не менее 195 мм и не менее 205 мм. Наличие на рабочих частях поперечной насечки и зубцов. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Щипцы-2шт. Щипцы для удержания тканей и органов, рабочая часть петлеобразная, шириной 19 мм ± 1 мм, наличие атравматической насечки на браншах. Конструкция щипцов неразъёмная, наличие кремальеры с кольцевыми рукоятками. Общая длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Ранорасширитель-1шт. Ранорасширитель абдоминальный, комплект должен состоять из прямоугольной рейки на которой с одной стороны статично закреплена стойка с проволочным зеркалом длиной 30±2 мм, другая стойка с проволочным зеркалом длиной 100±2 мм должна свободно перемещаться по рамке, также в средней части рамке винтом должно крепиться седловидное сменное зеркало, длина рабочей части 100±2 мм, шириной 70±2 мм. Максимальное разведение боковых зеркал 200 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Шпатель-2шт. Шпатеь для гипса по Cheyne (автор), двухсторонний, длина инструмента не менее 170 мм и не более 180 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Расширитель-2шт. Расширитель для рта. Расширитель ротовой для разведения челюсти и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях. Рабочие части инструмента представляют собой изогнутые наружу площадки, с поперевными насечками на центральной части. Длина площадки 16 мм+/-1 мм, ширина 18мм+/-2 мм. Наличие автоматической кремальеры. Общая длина инструмента 120 мм+/-5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Зажим-2шт. Зажим влагалищный, должен быть вертикально изогнутым, отклонение от оси инструмента 14,5+/- 3 мм, кончики 1х2 зуба, шириной 3+/-0,5 мм, на браншах должна присутствовать поперечная насечка на длину 40+/-5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, вогнутыми внутрь с кремальерным замком более 7*1 зуба. Общая длина инструмента 230±5 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 5 | Набор хирургических инструментов (торакальный) | Ножницы -1 шт. Ножницы препаровальные, тонкие, изогнутые, очень деликатные, остроконечные, длина 195 мм, с кольцевыми рукоятками. Нестерильные, многоразовые.Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. На рабочих кончиках имеется продольная атравматическая насечка. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Пинцет-1шт. Пинцет по THUMB(модификация), атравматический, деликатный, прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), для наложения/удаления сосудистых зажимов типа "бульдог", изогнутый, с кремальерой, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), "бульдог", изогнутый, с поперечными насечками, размеры: длина рабочих кончиков 25 мм, общая длина 56 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ROCHESTER-PEAN (модификация), изогнутый, зубчатый, длина 225 мм, с кольцевыми рукоятками и кремальерой. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по LAHEY/SWEET(модификация), для желчного протока, изогнутый, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы -1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, длина 200 мм. Нестерильные, многоразовые. Состав материала - X50CrMoV15. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 50+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY (модификация), атравматический, прямой, ширина 2 мм, длина 150 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. Пинцет-1шт. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. На рабочих кончиках имеется продольная атравматическая насечка. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 6 | Набор эндоскопических инструментов | Клипаппликатор-1шт. Клипаппликатор, эндоскопический, размер ML, длина 310 мм, диаметр 10 мм . Нестерильный, многоразовый. Клипсы -1шт. Клипсы DS, лигатурные, титановые, с защелкой, размер ML, Тип DS, с защелкой, однозарядный, Длина 9,40 мм, Ширина отверстия (мм) 7,8 мм, Размер МL, Цвет зеленый, Материал титан, Продукт не содержит латекса. Стерильный, одноразовый | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 7 | Набор хирургических инструментов (гинекологический) | Ножницы-1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм., Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета (TiAlN). С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Нестерильные, многоразовые. Ножницы-1шт. Ножницы по WERTHEIM(модификация), изогнутые, тупоконечные, длина 230 мм. Состав материала - X50CrMoV15. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 50+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Зажим-1шт. Зажим по OVERHOLT-GEISS(модификация), препаровальный, лигатурный, изогнутый, №3, длина 225 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), типа "бульдог", изогнутый, длина браншей 17 мм, общая длина 48 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по JOHNS-HOPKINS(модификация), "бульдог", изогнутый, с поперечными насечками, размеры: длина рабочих кончиков 25 мм, общая длина 56 мм. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ADSON(модификация), кровоостанавливающий, деликатный, тупой, изогнутый, длина 215 мм. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по HEISS(модификация), деликатный, изогнутый, длина 200 мм, гемостатический, деликатный, тупой. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по ROBERTS(модификация), артериальный, гемостатический, изогнутый, тупой, длина 225 мм. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. Нестерильный, многоразовый. Зажим-1шт. Зажим по MIXTER (модификация), детский, сильно изогнутый, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы-1шт. Ножницы по DIETHRICH POTTS (модификация), сосудистые, изогнутые под углом 125˚, остроконечные, стандартные/ со стандартными рабочими частями, остроконечные, общая длина 180 мм, с кольцевыми рукоятками. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Зажим-1шт. Зажим по HEANEY(модификация), для гистерэктомии, изогнутый, длина 205 мм. Нестерильный, многоразовый. Ножницы-1шт. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 200 мм. С рукоятками желтого цвета. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. Ножницы-1шт. Ножницы по SIMS(модификация), маточные, изогнутые, тупоконечные, длина 200 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях. Цветовая кодировка рукояток жёлтым. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые, многоразовые. | набор | 1 | Начало поставки с 24 июня 2024 года, далее по согласованной заявке Заказчика, в течении 2024 года | г. Алматы, пр. Абая, 91 |

Ф.И.О., должность и подпись первого руководителя

м.п. (при наличии)